**附件：**

**动静脉足泵技术参数**

1、气囊种类支持：设备具备全腿、小腿、足底模式，较容易切换不同模式。

2、通道数：1个独立的8腔气囊接头，可支持2路独立四腔气囊，并可同时、间歇、按顺序充放气。

3、稳压模式“双核稳压”，充气过程中，每腔压力始终保持设定梯度压力值。

4、具有血液回盈侦测功能，由机器自动调节，无需手动调节。

5、能自动实时快速识别气囊种类，实现“一键治疗”。

6、支持屏幕锁屏功能，可设置锁屏开启或关闭。

7、主界面可显示实时显示治疗进度、实时治疗压力、血液回盈时长。

8 、压力范围 0-280mmHg。

9、压力调节具备单腔零压跳过功能。

10 、充气速度1-6级可调，最快充满单腔的时间5s以内。

11 、治疗时间1-999分钟可调，支持不间断治疗。

12 、支持多种治疗模式，可选配连接8腔手部气囊，实现手部气压治疗。

13、治疗方案≥20种，整机噪音 ≤60dB，能提示及报警、安全防护。

14、设备具有患者VTE等级风险查看界面，连接工作站后，可查看当前治疗患者VTE风险等级。

15、配置物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证。

16、质保三年，签订合同后30日内到货安装。