附件：

**雾化熏蒸仪技术参数**

1、温度设置范围：30~45℃；

2、温度控制范围：30~45℃（可调节）;

3、温度异常报警显示功能；

4、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。

5、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度（两根温度传感器），实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生；

6、智能蓝牙无线温度检测功能，智能调节，蓝牙通信，智能触屏，微感应设计，一键式操作，方便简单；  
7、 主机超声工作频率：2.4MHz±10%

8、 雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

9、 最大雾化率：≥1ml/min。  
10、 整机噪声：≤50dB（距离主机1m）。  
11、具有定时功能，雾化时间设定为：连续0~99min定时  
12、具有调节风量、雾量旋钮调试功能。

13、水槽有外置排水管子，有快速排水功能。特设加液口盖，便于治疗时药液的补给。单一药杯设计，雾化时间操作简单方便。  
 14、低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。

15、有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗。

16、创新设计的直喷涡流眼罩：

1）单进双出热雾冷气融合模式，无烫伤风险

2）眼部直喷式体验，温热感更强。

3）分为医用硅胶级别材质，和普通材质两款。采用人体仿生学设计，鼻腔不呛雾，聚雾性、贴合性、热敷感更好。

4）适用于儿童与成人。

5）搭配冷敷眼罩，冰箱冷藏后冰敷，用于消肿，改善软组织闭合。

17、质保三年，合同签订后30日到货安装。