HE染色通风柜及细胞染色通风柜及特殊染色通风柜参数

（共需要三个通风柜）

- 规格：规格：1850mm*850mm*总高2370mm（其中工作台高900mm）(带水池)

2、主要技术参数：

2.1、外壳说明： 外壳采用1.2mm优质冷轧钢板在数控加工中心剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

2.2、内壳说明： 采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。

2.3、灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。

2.4、把手说明： 不锈钢亚光把手。

2.5、导流板说明： 采5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。

2.6、电源说明： 采用实验室专用电源插座。

2.7、※窗口说明： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节。日光灯说明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 。

2.8、※调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。

2.9、集气罩说明： 采用 PP 材质

2.10、配电箱说明： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。

2.11、※控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统。

2.12、※工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。

2.13、※三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右，且噪声小。

2.14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。