附件：

集中供液系统技术参数

| 序号 | 技术参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A/B浓缩液系统分别溶解，独立运行。 |  |
| 2 | A/B浓缩液系统尺寸≤800(长）X850（宽）X1350（高）mm，节省空间。 |  |
| 3 | 采用≥10英寸液晶触摸显示屏，配液数据实时动态显示。 |  |
| 4 | 电源和功率：220V±10% ，50HZ, 总工作功率不超过15.0KW。 |  |
| 5 | 采用恒压变频供液技术，兼容各种品牌透析机。 |  |
| 6 | A系统供液能力≥1500ml/min，B系统供液能力≥1900ml/min。 |  |
| △7 | 采用集中直供浓缩液模式（无储液桶），分区单向供液，最大可分8区供液 |  |
| △8 | A/B浓缩液现配现用，智能配液，无需人工计数。 |  |
| △9 | 双电导度传感器实时监测A/B配液电导度，具备实时反馈补偿功能。 |  |
| △10 | 后级管道采用医用级硅胶管，无毒，耐腐蚀。 |  |
| 11 | 具有预约功能，可预设一周自动配液、自动消毒时间，每日透析第一班配液及最后一班消毒无需人员驻留，减轻人员工作量。 |  |
| 12 | 设备具有异常断电数据保存功能。 |  |
| 13 | 一键清洗消毒功能，自动完成消毒。 |  |
| 14 | 具有低浓度次氯酸钠消毒液浸泡及自动清洗功能，抑制微生物滋生。 |  |
| 15 | 自我诊断及报警：系统具有声光报警功能，中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断，同时还有完善的液位，流量，电源及电导超范围报警功能。 |  |
| 16 | 具有零配件运行时间和动作次数记录，超出运行时间时提醒操作者进行保养或更换。 |  |
| 17 | 具有RO水恒温功能，保证A/B液充分溶解。 |  |
| △18 | 中央供液系统与液体接触材料无毒，核心部件采用钛合金材质，且耐酸腐蚀，经久耐用。 |  |
| 19 | 中央供液系统具有较强耐酸性医用硅胶管和连接血透机的U型管。 |  |
| 20 | 应支持集中供透析液系统（CDDS），联动供液、联机消毒、系统互联。 |  |
| 21 | 应支持同时运行集中供浓缩液系统（CCDS）及集中供透析液系统（CDDS） |  |
| 22 | 可选配具备远程监控报警功能，实时接收设备运行信息和运行状态。 |  |
| 23 | 可选配酸性电解水消毒功能，快速清除99.99%的微生物，能有效降低传染风险，温和不刺激，灭菌后自然分解挥发无残留。 |  |