附件：

**水平层流台洁净台技术参数**

1、外部尺寸(宽×深×高)：(1750-1800) mm×（750-800）mm×（1600-2000）mm；

2、工作区尺寸(宽×深×高)：(1700-1780)mm×（500-600）mm×（600-750）mm；

3、工作区内腔顶部安装方便输液调配的悬挂装置；

4、洁净度等级：ISO 5级或100级；

5、型式：上进风、水平层流；

6、平均风速：≥0.3m/s（可调）；

7、噪音：≤62dB（A）；

8、照度：≥300（Lx）；

9、工作台面结构：一体成型的不锈钢台面；

10、每台设备可以定制1个摄像头、预留舱内扫描接口。