附件1：

**耗材一批技术参数**

1.氧气面單(切开罩)参数

①环氧乙烷灭菌

②材质为柔软的乙烯基，患者舒适，护士方便观察

③固定带柔软，有弹性

2.ABO、RhD血型检测卡

**ABO、RhD血型抗原检测卡**

①微柱凝胶法

②符合医药行业标准:YY/T 1592-2018 ABO 正定型和RhD血型定型检测卡(柱凝集法)、YY/T 1669-2019 AB0反定型检测卡(柱凝集法)

③适用于通用血型卡离心机、孵育器，非专用配套离心机、孵育器均可使用

④提供配套或第三方质控品

**ABO、RhD血型定型检测卡**

①微柱凝胶法

②符合医药行业标准:YY/T 1592-2018 ABO正定型和RhD血型定型检测卡(柱凝集法)

③适用于通用血型卡离心机、孵育器，非专用配套离心机、孵育器均可使用

3.抗人球蛋白检测卡

①微柱凝胶法

②符合医药行业标准:YY/T 1847-2022抗人球蛋白检测卡(柱凝集法)

③适用于通用血型卡离心机、孵育器，非专用配套离心机、孵育器均可使用

④提供配套或第三方质控品

4.bx-1型样本释放剂

用于特测样本的预处理，使样本中的特测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对特测物进行检测。

5.一次性使用双极电凝切割钳

组成:由一次性双极电凝切割钳组成，双极设计

灭菌方式:环氧乙烷灭菌

作用:与BF型高频手术设备互联使用，主要用于在内窥镜手术中切割、电凝止血

要求:

①双极设计，电流作用范围只限于两端钳尖之间，对机体组织的损伤程度小

②360°旋转操作，手术操作更方便，便于术中定位

③符合人体工学的手部外形设计，握持手感好，左右手均适用

④采用优质绝缘材料，降低手术风险保护病人

6.阴道电极类

规格1:**阴道电极**

①用于盆底康复的肌电评估和电刺激、生物反馈治疗

②产品可进行简单的清洗，并可重复使用。

③电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应<2日

④两导电不锈钢片电极片间绝缘电阻>10M5。

⑤两导电不锈钢片电极片间施加交流1500V电压历时 1min无闪络和击穿。

⑥导电部分尺寸:长度>53mm士5%，宽度二20mm士5%。

规格2:**一次性使用阴道电极**

①用于采集盆底肌电信号，用于盆底功能检查仪筛查、评估。

②产品为一次性使用。

③电极插孔与对应导电橡胶电极片间导通电阻<1002。

④两导电橡胶电极片间绝缘电阻>10M2。

⑤两导电橡胶电极片间施加交流50Hz、1500V电压历时1min无闪络和击穿。

⑥细胞毒性<1级。

⑦导电部分电极片长度>53.0mm。

⑧尾部无尾线，与配套设备只需一次插拔，方便使用。

7.理疗电极片

规格1：**矩形电极片**

1)组成;导电电极片、保护膜、连接线组成:

2)电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分;

3)电极片自带2.0插针接口连接线;

4)作用:将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤;

规格2：**乳型电极片**

1)组成:导电电极片、保护膜、连接线组成;

2)电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分;

3)电极片自带2.0插针接口连接线;

4)作用:将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤;

规格3：**水滴型电极片**

1)组成:导电电极片、保护膜、连接线组成;

2)电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分;

3)电极片自带2.0插针接口连接线;

4)作用:将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤;

规格4：**圆形电极片**

1)组成:导电电极片、保护膜、连接线组成;

2)电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分;

3)电极片自带2.0插针接口连接线;

4)作用:将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤