**附件1：**

**双目视力筛选仪（进口）技术参数**

1、≥4.8英寸彩色触摸操作LCD显示屏幕，45°前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。全中文触摸操作，可直接在主机上输入病人信息。

2、 球镜度数测量范围：-7.50D至+7.50D，0.25D递增，精确度：-3.50D到3.50D ±0.50D；-7.50D到＜-3.50D ±1.00D；＞3.50D到7.50D ±1.00D

3、柱镜度数测量范围： -3.00D到+3.00D，0.25D递增，精确度： -1.50D到1.50D ±0.50D；-3.00D到<-1.50D ±1.00D ＞1.50D到3.00D ±1.00D

4、轴位范围：1°到180°，1°递增，精确度：±10°（对于柱面值＞0.5D）

5、敏感性/特异性高于90%

6、注视方式：多彩交替灯光及雨林环境音效。

7、数据接口：Wi-Fi / USB 打印机接口：Wi-Fi / USB

8、报告形式：采用A4图文报告（配置激光打印机），报告格式底部添加自定义模幅的功能。报告可从电脑批量输入、输出患者信息队列，提高筛查效率。

9、一体化内置锂电池设计（非可拆卸式电池），电池预期寿命：≥2年

10、使用人群范围：6个月及以上至成年人；适用人群婴儿、幼儿、儿童、成人

11、产品使用无线电发射信号技术提供由国家工信部无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证书