**附件1：**

**激光脉冲磁治疗仪技术参数**

1. 磁感应强度为3.6T的功能性磁刺激和激光治疗一体机；

2.采用液冷散热系统，输出持久；额定输入功率：1800VA。

3. ≥12.1英寸可触摸液晶屏，具有一键飞梭功能。

4. 具有激光输出口，激光波长：650nm，允差±10%； 激光输出功率：5mW，允差±20%。

5. 输出频率为：1Hz～30Hz，步进1Hz；允差±10%。

6. 脉冲宽度为100μs，允差±10%。

7. 治疗模式分为自动模式和手动模式

自动模式：专家自动处方有5个（自动处方包含：颈部/肩部/肢体/臀部/腰部）

手动模式：运行：1s～15s可调，步进1s；间歇：0s～15s可调。步进1s（225个处方可选）

8.输出线的长度：1650mm，允差±5%

9. 治疗时间：

磁疗时间0min～60min可调，步进1min，允差±10%；

激光时间0min～60min可调，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%

1. 支臂：治疗头一键固定，支架单开关控制万向调节。
2. 设备质保3年。