附件1：

动态心电、血压采集盒技术参数

一、动态心电采集盒（10台）

1、标准同步12导联心电图。

2、心电信号采样率：每通道每秒≥4096点（提供注册证附件证明）。

3、记录时间：72小时。

4、具有特殊事件按钮、心电采集指示灯。

5、记录器要求采用内置芯片存储，不可插拔；非SD卡、CF卡等存储卡方式，杜绝电脑中出现盘符文件，防止电脑感染病毒；

6、具备独立的起搏器采集通道、晚电位数据采集、向量心电数据采集。

7、支持彩色打印报告，可打印彩色心电图报告。

8、支持HL7网络接口，支持DICOM影像接口，支持德国GDT接口，支持微软SQL网络接口，兼容未来网络协议。

9、支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。

10、患者信息登记功能，可事先将患者信息登录进记录器，避免混淆数据。

11、起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况。

12、晚电位、向量心电图、P波色谱图分析功能。

13、动物实验模式分析技术：可对动物心脏实验进行分析。

14、高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

15、具备频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

16、具备DRP快速模板分析技术（简化模板、散点图、二代反混淆的同界面分析技术），在编辑界面内，散点图及二代反混淆均可独立放大及同步编辑。

17、具备P波色谱图、散点图、趋势图、心电波形四位一体同步房颤分析技术，快速识别及编辑房颤房扑。

18、可读入同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告；（提供同品牌动态心电和动态血压注册证证明及软件截图证明）。

19、系统支持运动体位显示；（提供注册证附件证明）。

20、柱状图有房早未下传、漏波（如500、1000次）批量添加及批量删除功能。

22、有心率减速力（DC）分析：心梗患者死亡危险预测指标。

23、心率变率时间调节功能，根据不同患者的时间规律进行调整，得到更符合

患者的心率变异数据。

24、具有放大镜功能，能够使医生更加清晰看到细微波形。

25、心率减速力流(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究；

20、心率震荡（VE Chaos，HRT）分析：提高对临床心梗患者死亡危险预测。

21、具备12导联ST段三维趋势图分析功能；（提供械注册证附件证明）。

22、起搏器分析：自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、

室性起搏、室性融合波等。

23、具有区间重分析，批量添加、批量删除心搏功能。

24、具备时序散点图分析功能、Lorenz散点图逆向分析功能、时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能、散点图面积比率分层编辑功能、散点图提早率分层编辑功能、三维散点图功能；（提供注册证附件证明）。

25、具有动画心电教学系统，针对常见心电术语方便学习与教学。

26、具备任意干扰导联隐藏且不打印功能。

27、不同病例状态显示：已采集未写结论、已写结论未审核、已审核未打印、已审核已打印等，可快速高效管理海量病例数据。

28、必需与院内现有心电网络管理系统对接，对接费含在报价内。

二、动态血压采集盒（10台）

1. 全天动态血压数据编辑及统计功能；

2.  提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、拟合线、比较图等；

3.  支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。

4.  动态血压监护仪自动零位置调整功能；

5.  血压，心率数据记录及显示功能；

6.  血压，心率数据图表显示及打印输出功能，可彩色打印。

7.  采用示波法进行血压测量；

8.  无需手工干预，自动进行24小时的血压测量；

9.  直接在监护仪的显示屏上显示测量结果;

10. 记录间隔5,  10,  15，20,  30,  45,  60,  90,  120min可调；

11. 过压保护：当臂带内压力在300mmHg-320mmHg范围内时，臂带能够自动释压；

12.  支持条码扫描自动读取病例信息；

13.  超静音测量模式，单次测量时间：在30秒-45秒之间，大大减少患者夜间因时间过长导致影响睡眠；

14.  监测持续时间：24-48小时；（提供注册证附件证明）

15.  测量精度：±3；

16.  测量范围：5-260（mmHg）；最低测量值为5mmHg；最大测量值不低于260mmHg（提供注册证附件证明）

17.  脉搏测量范围：30-220；最低测量值为30，最大测量值不低于220；（提供注册证附件证明）

18.  最大充气压：300（mmHg）；

19. 可存储≥460次测量的完整数据；（提供注册证附件证明）

20. 两节五号电池可以进行140-180次测量；

21. 可用于包括婴幼儿在内（出生28天以后）的各年龄段人群进行动态血压监测；

22. 可单独列出晨峰血压两小时的血压数据，且该时间段可根据医生不同要求进行设定；

23. 具备体位及运动状态显示；

24. 智能状态检测技术，选择胳膊松弛与自然阶段进行测试；

25. 血压仪器中可查看全天测量的血压数据及趋势图、时间、姓名、记录次数、电池电量、数据；

26. 有操作状态显示如：已登记、未回放、已回放、未写结论、已写结论、未打印报告、已打印报告等；

27. 仪器使用超静音技术，打气时震动低，大大降低对患者夜间睡眠的影响；

28.有晨峰血压值；

29. 有血压形态提醒如:勺型血压、非勺型血压、超勺型血压、反勺型血压等；

30. 有工作量统计功能：可按年、月、周、日等；

31.血压数据可读至同品牌动态心电软件内，实现动态血压、心电对应报告。

32.具备实时时钟功能，能够显示当前时间；

33.支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析；

34.有误差数据可删除、可恢复功能；

35.数据表功能。能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；

36.必需与院内现有心电网络管理系统对接，对接费含在报价内。