附件1：

医用手术刨削系统技术参数

1、适用范围：泌尿外科内窥镜手术。

1.1工作电压：220 VAC，50 Hz；输入功率：100 VA；保险丝规格：F2AL 250 V ，φ5×20；防电击类型：I类。

1.2最大输出转矩：≥140mN.m

1.3最高输出转速：≥1000 r/min。

1.4调速范围：0001-0010，10档可调。

1.5极限负压：≥0.08/MPa。

1.6瞬间抽气速率：≥15 L/min。

1.7刀具外径：φ 4.5 mm、φ 4.8 mm。

1.8刀具工作长度：400 mm。

1.9噪声＜65db。

1.10手机可高温高压消毒。

2、尿道膀胱镜及配套手术器械

2.1内窥镜：视向角0°。

2.2工作长度：210 mm。

2.3光学工作距：20 mm。

2.4景深：3-50 mm。

2.5镜管外鞘Fr 26。

3、电切内窥镜及附件

3.1内窥镜：视向角25°。

3.2工作长度：302 mm。

3.3中心分辨率：3.348C/°。

3.4光谱显色指数Ra：85。

3.5有效光度率DM：1000。

3.6镜管外鞘Fr 26。

3.7操作器（工作手件）内置式光纤锁止机构设计，无需外接光纤固定器。

二、手术刨削器系统配置清单

| 序号 | 品名规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术刨削器系统，包括： | 1套 |
| 1.1 | 控制器 | 1台 |
| 1.2 | 刨削器手机 | 1把 |
| 1.3 | 刀具 | 1套 |
| 1.4 | 刀具 | 1套 |
| 1.5 | 脚踏开关 | 1只 |
| 1.6 | 清洗刷 | 1把 |
| 1.7 | 溢流瓶 | 1只 |
| 1.8 | 废液瓶 | 1只 |
| 1.9 | 连接管 | 1根 |
| 1.10 | 一次性吸引连接管，10包/件 | 1件 |
| 1.11 | 台 车 | 1台 |
| 2 | 电切内窥镜及附件 | 1套 |
| 2.1 | 膀胱镜 | 1支 |
| 2.2 | 操作器 | 1支 |
| 2.3 | 内鞘 | 1支 |
| 2.4 | 外鞘 | 1支 |
| 2.5 | 内鞘闭孔器 | 1支 |
| 2.6 | 冲吸器，含接头 | 1只 |
| 3 | 尿道膀胱镜 | 1套 |
| 3.1 | 尿道膀胱镜 | 1支 |
| 3.2 | 镜鞘 | 1支 |
| 3.3 | 闭孔器 | 1支 |
| 3.4 | 单向阀5粒/包 | 1包 |
| 3.5 | 密封帽5粒/包 | 1包 |