附件1：

便潜血仪技术参数

|  |
| --- |
| 1. 主机输入：DC12V，3A，36W； |
| 2. 适配器电源：100-240VAC,50/60Hz； |
| 3. 显示：≥5 英寸电容触控彩屏； |
| 4. 检测通道：单通道； |
| 5. 检测模式：标准检测、快速检测； |
| 6. 控制技术：手动操作/结果可自动打印/自动上传； |
| 7. 检测方法：荧光免疫层析法、胶体金法、乳胶法； |
| 8. 分析时间≤20 秒； |
| 9. 适用样本：血清、末梢血，静脉血、尿液、粪便； |
| 10. 仪器校正：校准卡校正； |
| 11. 分析方法：光反射/光吸收/光电转换分析； |
| 12. 准确度误差：相对偏差不超过±10%； |
| 13. 重复性误差：变异系数（CV）不大于 3%； |
| 14. 线性回归：线性相关系数（r）不低于 0.990； |
| 15. 电池：内置电池模块,无需实时连接电源； |
| 16. 工作站：可以连接计算机或者连接医院 LIS 系统； |
| 17. 配套打印输出设备：带蓝牙功能； |
| 1. 外设接口：RS232、USB、网口
2. 质保期三年
 |