附件1：

全高清摄像系统及图文工作站技术参数

一、1、医用内窥镜摄像系统1台，用于各种内窥镜的检查和手术；

2、3晶全高清摄像系，统采用3 x 1/3 Inch图像传感器，系统逐行扫描，输出像素1920 (H) x 1080 (V)；

3、水平解晰度 >1000 TVL；

4、垂直分辨率＞1000TVL；

5、最小照度< 3 lx；

6、灵敏度F11 standard(2000lx)；

7、白平衡AWB(自动白平衡)、MANUAL(手动)，增益控制AUTO（自动增益控制）、MANUAL(手动)，曝光控制 调装置 Large、Middle t 和 Small；

8、3按键动作控制键可编6个程序功能，5种不同用途内窥镜组合，2.5倍数码变焦和冻结功能；

9、输出信号：2×DVI-D or HDMI、2×数字HD-SDI、输出，1×Y. Pb.Pr/RGB RG、2×S-video on Mini-Din4、2×复合视频，180°旋转功能，使用PS/2键盘的定义文本可在屏幕上显示；

10、外围设备控制：2×围可控外围设备，通过 3.5mm Stereo Jack连接器连接打印机及录音机；

11、视频录像：自带USB接口，支持普通U盘和高速U盘的录像及拍照；

12、PC 通讯：通过串行数据接口（RS-232C）。

二、医用内窥镜冷光源（LED）：

1、输出功率：0-120W；

2、灯泡寿命：50000小时；

3、色温：5500-6000k；

4、亮度 ：≥580000lx；

5、光通量：最大值500lm；

6、调光方式：按键，PWM(可设置多种工作曲线)，自动检测和控制温度；

7、显色指数≥90；

8、放置湿度：within 93﹪RH；

9、3M、可高压消毒，高传导性导光束。

三、1、全高清显示，显示面带防水防尘保护层，平面触式控制开关，自动检索输入信号模式并自动锁定显示，27″高清晰液晶显视器。

2、分辨率：1920x1080。

3、比例：16:9。

4、显示颜色：1.07B。

5、多种输入接口：DVI、SDI、S- VIDEO、VGA、VIDEO。

6、输出接口：DVI、SDI。

四、台车：金属四层带万向支架及万向车轮

五、1、内窥镜图文工作站： 供医院配合医用内窥镜摄像系统使用时对存储的影像进行处理并输出图文信息报告，不包括自动诊断功能。

1.1、软件U盘：存储容量8G

1.2、软件USB加密狗：支持USB2.0、USB3.0

1.3、处理对象：内窥镜图像

1.4、最大并发数：最大并发用户数为1个

1.5、患者管理模块：可以自定义报告模板，可以预设诊断词库，报告可打印

1.6、图像采集模块：可采集图片、录像；可对视频效果的亮度、对比度、色度、饱和度这四个参数进行调整。

1.7、查询统计模块：可按统计项目对统计结果生成柱状图、饼状图，可导出为Excel图表，可打印。

1.8、系统设置模块：可以新建用户、修改登录密码

1.9、系统备份模块：可对系统数据库进行备份

1.10、系统帮助模块：可打开使用说明书

1.11、退出系统模块：备份数据后退出

1.12、使用限制：诊断报告中的图片数量最大15张

1.13、用户访问控制：有管理员用户和普通用户两种用户权限

1.14、版权保护：仅可通过经授权的加密狗进行访问

1.15、用户界面：界面类型包括：登录界面、患者管理、图像采集、查询统计、系统设置、系统备份、系统帮助、退出系统八个用户界面。

1.16、工作站计算机系统

1.16.1、台车：可移动，尺寸600×548×920mm

1.16.2、医用内窥镜摄像系统数据接口：DVI-D，配有DVI-D转HDMI转接头

1.16.3、脚踏开关：USB接口

1.16.4、支持实时视频沟通，用于手术实施过程中专家远程指导及医疗技术示教、带教等，医生在手术室与外界视频沟通、医生远程回访病患。（提供软件著作权证书作为支撑依据）

1.16.5、摄像头：分辨率720p

1.16.6、音箱：USB接口

1.16.7、麦克风：USB接口

1.16.8、通话模式：工作站与移动电子设备一对一视频通话

1.16.9、画面切换：视频通话时，内窥镜画面与外场景画面可以快捷切换

1.16.10、视频存储：视频通话内容可双向可存储