附件1：

产床技术参数

**参数一（2张）**

1、床面长度及宽度：长度≥1920mm，宽度≥610mm

2、床面最低及最高高度≥790mm ~≥1040mm

3、背板折转角度：-5°~75°

4、座板上折角度：0°~15°

5、辅助台长度及宽度:长度≥700mm宽度≥610mm

6、辅助台外摆角度：0°~90°

7、搁手板外摆角度:≥90°（可向上折起作为护栏使用）

8、污水盆尺寸：≥468mmX338mmX125mm（可带排污软管）

9、电 源：AC220V 50Hz

10、投标人在设备出现故障时72小时内响应并解决问题，提供承诺函

11、有培训回访方案

12、质保5年,提供承诺函

**配置清单：**

1、腰部扶手1付

2、搁手板1付

3、搁腿架1付

4、污物盆1只

5、脚踏开关1只

6、承合器1付

7、防水垫1件

**参数二（2张）**

1. 床面长度≥1950mm
2、床面宽度≥870mm
3、病床高度(不包含床垫）最高≥900mm 最低≤485mm
4、床体操作功能
4.1头部倾斜角度:0～65度；
4.2臀板单独电动上翘:0～15度 ；

4.3脚板最大外摆角度：≥90°，脚板最大上折角度：≥90
5、脚腿部床面升降以及可隐藏腿部托架，托架为凸轮偏心轴快速锁定，非螺旋旋钮锁定。承重功能：整体承重:≥225kg；脚部承重（对于特殊人群的跪式检查，如孕妇，体重大，背部有疾病者:≥180kg），同时腿部升降行程≥198mm
6、床垫部分，接缝处采用激光无缝焊接技术。
6.1 头脚部连接处具有V型切口（与床板所匹配）（更清楚的暴露会阴部，使得医生容易操作。）
6.2 床垫面采用纳米技术覆银离子涂层，头部床垫外罩可套于床体背板上，可防止床垫滑动。床板使用吹塑工艺一次性成型，床架隐藏于床板下方，并直接于螺丝固定，床面运动时不会震动，不会产生响声。
7、护栏为双侧内嵌，护士与产妇控制键，方便双方共同调节产妇舒适度与安全。
7.1 一键式释放装置
7.2 下降后可收于床面下，实现零间隙转移
8、操作功能
8.1配备有音乐分娩镇痛播放系统，柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感受，护栏内侧键具有音量调节及切换音乐功能，可根据产妇喜好调节。
8.2 双侧护栏内置操作按钮
8.3 病人操作按钮具有锁定功能
8.4 双侧即时单键CPR释放，提高抢救速度
8.5 双侧即时单键德氏体位具备气动助力倾斜装置，头部下降≥12°。
9、脚蹬及腿托（完整的床面，可以随时变化成妇科检查和产床）
9.1 脚蹬与床面一体化(非插拔式)
9.2 脚蹬具有一步式无极万向调节，可无限制移动至任何位置
9.3 电动升降脚蹬（更适合任何体型的妇女）
9.4 腿托配于脚蹬下方， 可任意位置及角度移动，一键式凸轮快速固定
9.5 在不拆除脚部床面的情况下，脚蹬仍可使用
10、附件部分
10.1 原厂标配备用电池；

10.2 感应夜灯功能，可自动感应，护栏外侧设有三档亮度调节，便于产妇夜间下床活动
10.3 配备大容量（≥15.5L）污物盆：10.4 树脂脚轮约150mm直径,脚轮可实现双重刹车（直行、转向），同时锁定旋转及滚动,中控刹车，可方便轻松移动床体，并可以牢固锁定

11.1投标人在设备出现故障时72小时内响应并解决问题，提供承诺函

11.2有培训回访方案

11.3质保5年,提供承诺函

**配置清单：**

1. 产病床 1张
2. 搁腿架 1付
3. 脚蹬 1付
4. 床垫 1套
5. 输液架 1件
6. 电源线 1件
7. 床头板 1件
8. 辅助台 1件
9. 污物盆 1件
10. 防水垫 2件