**碘仿纱面湿巾参数**

**1、材质为脱脂棉纱**

**2、吸湿性好**

**3、柔软新肤**

**4、能保证持久的杀菌作用**

**5、独立包装**

**固定器**

①尺寸：旋转环内径30mm，误差±2mm

②外观：外观整洁、平整，无异物、破损缺陷，包装封口应严密 内箍隐藏，未使用时无突出、无脱落

③物理性能：无纺布胶带持粘性应不大于2.5mm

**腹膜透析螺旋帽钛接头**

①由两部分构成:钛接头和螺旋帽。

②使用连接腹透管规格:内径2.6mm-3.5mm外径5mm-5.1mm

③用途：用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接

③要求产品质保不少于5年。

**顺行灌注插管**

①显影篮状40—90度弯头

②硅胶头:40—90度弯头

③蓝状头、凹型头、凸型头

**一次性使用动静脉插管**

产品结构:一次性使用动静脉插管，包括插管、缝合环、密封帽和插芯，配有固定座。材质优、管壁薄、抗弯折、易操作

**一次性使用血液微栓过滤器**

①用于心脏直视手术时滤除血液体外循环中的各种微栓、人体组织、血块、微气泡及其他固体颗粒，能防止患者微血管的栓塞，保护人体血液微循环。螺旋形血流设计，减少血液破坏;过滤面积大，使流量达到最大化;进出口压差小，保证血流顺畅;预充量小，节约用血。

②规格：成人型、儿童型、婴儿型。

**止血海绵**

适用范围：适用于鼻出血，鼻腔、鼻窦术后止血。

尺寸要求：长\*宽\*高：（80±8）\*（20±3）\*（15±2）mm

厚度：2.5±0.5mm

吸水性：≥500%；膨胀时间：≤25S；酸碱度：PH值5.0-9.0如有相关专利证书可优先考虑。

**通风管**

①高度12.00mm外径6.70mm内径1.14mm（ 大致范围 ）

②材质：硅胶

**肌电诱发电位仪（火棉胶电极）**

交流阻抗<3K0,直流失调电压<30mv，盐雾试验>24小时无腐蚀

**囊袋张力环**

①产品要求由聚甲基丙烯酸甲酯PMMA材料制成的过半圆的圆弧整体结构.

②圆弧环两端制有手术夹持定位孔，未着色。

③最大外周尺寸12/10mm-13/11mm、定位孔直径0.42mm、环直径0.21mm

29-.36超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件

**23Ga UltraVit玻璃体切除探头-5000 CPM**

①23Ga/25Ga玻切头切速大于或等于5000 CPM、斜面、具有负压和切割两大功能。

②双气路操控、器械管径直径小于或等于0.65MM。

③配合Constllation使用。

**23Ga、25Ga 联合手术套包-5000CPM/0.9mm,普通照明光纤**

①内容物包括;23Ga玻切头/25Ga玻切头（（5000CPM-10000CPM)、积液盒卡槽/引流液袋、照明光纤、4MM灌注头、穿刺系统套包3支（含巩膜塞3个）、GFI管路、带自动灌注阀的灌注管路。

②灌注/抽吸管路、辅助抽吸管路、无菌面板盖布、三通接头、20CC注射器、前房测试腔、带有BSI的前节灌注套管。

③配合Constllation使用。

**23Ga、25Ga 先进软头移液手柄**

①一次性性使用，无菌，用于处理组织、渗血和出血、主动和被动抽吸功能。

②绿色硅胶软头（2.0MM)用于玻璃体切除手术。

**.12英存硅胶电凝线**

①12英寸硅胶电凝线。

②配合Constllation使用。用于玻璃体切除手术。

**.25g加强灌注头托盘装**

①25g加强灌注头托盘装：内含灌注头、巩膜钉3个。

②配合Constllation使。

**带自动灌注阀的灌注管路**

①带自动灌注阀的灌注管路

②配合Constllation使用。

③用于玻璃体切除手术。

**粘弹物质控制管路**

①注射和抽取用无菌包装、其组件包括：10cc注射器、(20G、23G、25G针头）各一个、注射器加压帽 、胶塞、高压输液管。

②配合constellation使用

**36.25Ga 30度电凝头**

①为选择性组织电凝、30°头端、符合人体工程学手柄设计。

②配合constellation使用

**.一次性使用眼科穿刺系统（23G、25G加强穿刺系统）**

①23Ga/25Ga加强穿刺系统： 3.0MM/4.0MM、刀刃长1.65MM。

②刀刃的方向有标识、防止套管脱落、在植入过程中锁定、防止旋转。

③配合Constllation使用。

**.眼科超声乳化仪-FUSION管道套装**

①管道套装提供执行灌注/抽吸(l/A) 操作或晶体乳化术所需的所有导管组和附件。

②分流多路管和导管组件、监护防护罩、Mayo支架、护罩、测试腔。

③WHITESTAR SIGNATURE系统配合使用。

**一次性使用眼用剪（23Ga Revolution 弯形剪刀）**

①用于分离视网膜前膜底部和视网膜粘连的条索、一次性无菌。

②40°弯曲，剪切柔顺。

③配合constellation使用

40.眼科用镊子

**一次性使用眼用镊（23Ga 、25Ga Revolution内界膜镊）**

①末端抓持、用于黄斑剥膜、一次性无菌。

②抓持力：大于或等于25克。

③配constellation使用

**23Ga 、25GaRevolution锯齿镊**

①带齿、远端圆顿、一次性无菌。

②2、抓持力：60-80克。

③3、配合constellation使用

**一次性使用无菌冲洗针**

用于眼部内道冲洗

**眼科手术刀**

规格1

①微型隧道刀，带安全套管。

②刃部最宽处的幅度小于或等于1.25mm、新月上下等刃弯角。

规格2

①矛型刀，带安全套管。

②刃部最宽处的幅度小于或等于1.23mm、矛型20G.

**一次性使用便携电凝刀**

①发热丝温度（T）≥260℃，

②应用部分电阻值应在0.3Ω～0.8Ω。

③用于眼科微血管止血，。

**测试用玻片**

①成分为石英玻璃。

②用于LENSAR激光手术设备较准。

**双极电凝线**

①BMIC-I型。

②硅胶材质。

**眼用全氟丙烷气体 20g**

①装量大于或等于75ml。

②用于玻璃体视网膜手术中眼内填充。

③含有配合使用的套件用于气体抽取、灭菌、和注入。

**超声青光眼治疗仪-治疗探头和定位环**

①11号-13号。

②用于青光眼手术。

47.义眼用材料

**义眼台**

圆形、材料：三氧化二铝生物陶瓷用于眼窝填充。

**义眼用羟基磷灰石生物陶瓷**

规格： BP/16-BP/22不等、用于眼窝填充

**软性亲水接触镜**

①连续配戴型（ExtendedWear)

②直径：14.0-14.01mm

③中心厚度：0.090-0.091mm。

**飞秒激光角膜屈光治疗机-一次性使用无菌治疗包**

①VisuMax飞秒激光角膜屈光治疗机配件：1连接管2接触镜卡口3滤镜4与控制面板的真空连接5接触镜。

②用于屈光手术（环镜-0.5D~-10D,柱镜0.25D~5D) 。

③大号/小号。

**YAG激光手术设备（一次性患者接口装置）**

①该装置由负压吸力环、覆盖用玻片、管路和固定杆组成。

②用于角膜切口、晶状体前囊切开及白内障手术过程中破碎白内障晶体。

③配合机器LENSAR使用的一次性耗材。

**眼科手术用重水**

①装载量大于或等于7ML。

②分子量462、比重（25℃）1.92g/cm

③比重（37℃）1.89g/cm3。

④沸点142℃、蒸汽压（37℃）13.5mmHG、运动粘度（25℃）2.66±0.3CS、折射率（25℃）⑤适用于眼科视网膜手术

**一次性使用眼内激光光纤**

规格1：23Ga/25Ga弹性激光光纤：

①弹性镍钛合金头端、可以灵活的插入和抽出套管。

②40度弯角可达视网膜周边6MM、工作长度26MM、厚壁、套管坚固。

③配合Constllation使用

规格2：25G带照明弯型激光光纤：

①激光和照明灯加在弯头光纤内、弹性镍钛合金头端自硬锥型管中延伸出玻璃激光光纤。

②塑料照明光纤大角度头端指示78度照明。

③配合Constllation使用。

**青光眼引流阀**

①引流管内径0.3-0.305mm 外径0.6-0.635mm长度20-25mm 。

②阀体 厚0.8-0.9mm。长15-16mm 宽12-13mm

③适用于青光眼手术。

**硅胶眼科植入物**

①拉伸强度≧6.0Mpa,扯断伸长率≧500％，扯断永久变形≦15％硬度（邵尔A)30-75。

②环型带： 尺寸规格 A 29-33 B 6-8 C 2.3-2.7。

③环扎带: 尺寸规格A 2.3-2.7 B0.6-0.8 L 115-125。束套：尺寸规格 A 1.4-1.8 B 0.6-1.0 L 5-100。

。

**一次性使用无菌拭子**

用于分泌物培养等检测

**自身免疫性肝病抗体谱IgG检测试剂**

参数要求:(1)免疫印迹法和荧光法;(2)满足临床诊疗需求，参考自身免疫性肝炎诊

断和治疗指南(2021);(3)适用于科室现有使用条件。

**隐球菌英膜多糖检测试剂**

参数要求:(1)胶体金法;(2)满足临床诊疗需求，参考相关临床诊断和治疗指南;(3)

适用于科室现有使用条件。

**抗核抗体IgG(含抗双链 DNA 抗体检测试剂盒)检测试剂**

参数要求:(1)间接免疫荧光法;(2)符合医药行业标准:YY/T 1820-2021特异性抗

核抗体IgG检测试剂盒;(3)适用于科室现有使用条件。

**戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂**

参数要求:(1)酶联免疫法;(2)符合医药行业标准:YY/T 1259-2015戊型肝炎病毒

IgG抗体检测试剂盒;(3)适用于科室现有使用条件。

**H系列尿液分析仪清洗液（浓缩型）（体液组）200ML**

(1)浓缩型;(2)符合医药行业标准:YY/T0475-2004尿液化学分析仪通用技术条件;(3)适用于科室现有使用条件。

**栓塞弹簧圈**

①弹簧圈由合金金属丝和人造纤维制成。

②工作平台能满足多型号：0.035英寸系统及0.018英寸系统。

③弹簧圈直径能满足多型号：2mm-20mm，直径。

④弹簧圈因具备普通圈、塔圈及巢圈形态，以适应不同血管形态

**咬嘴**

规格:(32-35) X (80-84)mm

外观应整洁，表面光滑，无气泡，无油污，无毛刺。

抗压性在2-5Kg作用下5min不得变形

口部应光洁，表面光滑，无气泡，无油污，无毛刺。

细菌不得超过100cfu/只

霉菌不得超过10cfu/只

大肠杆菌不得检出

**咬口**

参数:符合肺功能检查使用

参数1:规格

(20-40)mm\* (50-60) mm

参数2:规格长140-150mm

外径35-40mm

内径20-25mm

**经皮氧分压电极（电极膜套装）、（固定环套装）**

**电极膜套装参数**

规格：1、tcpO2电极液，2、带PP膜的白色电极膜，3、O型环去除器，4、清洁纸

用途：装在电极头上，隔离除氧气之外的气体，使测值准确

**固定环套装参数**

规格：1、一次性固定环，2、接触液

用途：贴于病人身体测试部位，固定电极头作用