附件1：

**中药熏蒸仪技术参数**

1、工作条件：

a）相对湿度：10%～80%；

b）大气压力：700hPa～1060hPa；

c）输入功率：1600VA；

2、容量：＞1800mL；

3、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作；

4、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作；

5、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；

6、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃；

7、药液加热到95℃时间≤15min；

8、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度≥95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

9、治疗时间1～35min可调，步长1min，；

10、在非治疗及预热状态可进行排液操作；

11、设备质保3年。