附件1：

产康仪技术参数

配置要求

适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

技术参数：

（一）硬件性能：

- 主机：便携式内置触摸屏一体机，7寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节；

- 通道数：独立四通道表面肌电采集；

- ≥3通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用；

- ≥3通道肌电触发电刺激；

- AD采样率：≥8100Hz）；AD采样位数：≥14位；最小刺激频率：≤1Hz；

- 最大刺激频率：≥500Hz；最小脉冲宽度：≤50μs；

- 最大脉冲宽度：≥900μs；

- 输出电流：0-100 mA；肌电测量范围：1μV～900μV（r.m.s）；

- 调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换；

- 一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机；

- 四通道标识区分，临床操作不易混乱；

- 可满足≥6通道方案进行，各通道独立且可以同时开启/终止治疗；

- 移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求；

- 内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。

（二）软件功能：

- 多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等；

- 腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告；

- 拥有生物反馈治疗功能，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状；

- 自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储；

- 采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离；

- 对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等；

- 方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作；

- 自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作；

- 系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。

- 自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作；

- 系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。