## Sheet1
附件1： | 口腔科器械一批招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 高速手机(200把）
1.1.1 | 便捷式
1.1.2 | 机芯结构：开放式 机头材质：不锈钢 机头结构：一体机头 冷却方式：3点出水 换针方式：按压式 工作转速：34--37万转/分钟 工作水压：0.2--0.23Mpa 工作气压：0.23--0.25Mpa 接口方式：4孔，转接头，插入式
（二） | 拔牙钳
2.1.1 | 拔除上颌第三磨牙用（上8） ；拔除下颌第三磨牙用（下8）；拔除上颌双尖牙用（上4、5）
2.1.2 | 成人拨牙钳应以20Cr13Mo或GB/T1220中规定的20Cr13材料制成，经热处理，头部硬度为40HRC-48HRC。 成人拨牙钳应有足够的强度，在标定位置处施加压力300N后，其头端不应有变形和断裂现象。 成人拨牙钳开闭应轻松灵活不应有卡塞 成人拨牙钳应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149的规定，外表面b级，鳃部C级的要求。 成人拨牙钳应无锋棱、毛刺、裂纹、柄花应清晰，不应有缺花氧化皮。
（三） | 无创牙挺
3.1.1 | 刃宽：2mm；3mm；4mm；5mm
3.1.2 | 产品头部由40Cr13或32Cr13Mo材料制成，经热处理后其硬度可达510-620HV0.3,产品柄部由12Cr18Ni9材料制成。 2产品具有良好的耐腐蚀性能。手柄不应有漏水漏气现象。 3产品头槽和柄部的表面粗糙度Ra值不大于1.6μm，其余部位表面不大于0.4μm。 4产品头部应有足够的强度。头部与柄连接牢固，能经受294N的拉力而不松动。 5产品自头端起5mm内呈微锐、无缺口、卷口。
（四） | 口腔麻醉注射架（40支）
4.1.1 | 尖头 A
4.1.2 | 推进器工作时推杆拉动灵活，无卡塞现象。 推进器装取专用麻醉药液瓶方便灵活，针尖与推杆配合牢固，头端螺纹与对应尺寸的针头配合良好，不出现严重松动或难以旋入现象。 推进器外观平整，表面光滑，无锋棱毛刺。 推进器表面另件的内侧或凹面其表面粗糙度Ra之值不大于1.6μm，其它表面粗糙度Ra之值不大于0.8μm。
（五） | 剔挖器（20支）
5.1.1 | 产品的整体结构应以GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo材料制成。头柄装配结构的头部应以GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部应以12Cr18Ni9材料制成。经热处理硬度为510-620HV0.3. 产品的表面粗糙度除柄花及刃口处外均不大于0.4μm。 产品的耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中沸水试验法b级的要求。 产品的刃口微锐,无卷口,缺口。有足够的强度。 产品装配结构头部与柄部的连接应牢固，能经受294N的拉力而不松动。
（六） | 水门汀充填器
6.1.1 | 一扁一钝；两扁
6.1.2 | 产品头部由40Cr13或32Cr13Mo材料制成，经热处理后，其头部的硬度可达510-620HV0.3。整体结构产品表面经电镀处理，头柄装配结构产品表面应经钝化处理。 无锋棱、毛刺。 产品工作头、颈部的表面粗糙度Ra值不超过0.4μm，内表面及拐角处均不大于0.8um。 产品头部与柄连接牢固，能经受300N的拉力而不松动。
（七） | 手术刀柄（20支）
7.1.1 | 3#
7.1.2 | 刀柄与刀片配合时插卸应轻松。产品便面应经钝化处理。 刀柄表面粗糙度Ra之数值(除颈部及侧面倒角部)应不大于0.8um。 刀柄外形轮廓应清晰、不应有锋棱、毛刺。 刀柄柄花清晰不应有缺花、烂花。
（八） | 骨膜剥离器（20支）
8.1.1 | 产品的扁柄型式和杆类中八角柄整体结构应以GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的杆类产品头部应以GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部应以GB/T1220中的12Cr18Ni9材料制成。经热处理硬度为510-620HV. 扁柄型式和杆类中八角柄整体结构的产品表面都应经电镀铬处理，头柄装配结构的产品表面应经钝化处理。 产品的表面粗糙度Ra之数值应不大于0.4μm ,头部内刃面应不大于0.8μm. 产品的耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中沸水试验法b级的要求。 产品的刃口微锐,无锋刃,卷口,缺口。 产品装配结构头部与柄部的连接应牢固，能经受294N的拉力而不松动
（九） | 牙龈分离器（20支）
9.1.1 | 产品的扁柄型式和杆类中八角柄整体结构应以GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的杆类产品头部应以GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部应以GB/T1220中的12Cr18Ni9材料制成。经热处理硬度为510-620HV. 扁柄型式和杆类中八角柄整体结构的产品表面都应经电镀铬处理，头柄装配结构的产品表面应经钝化处理。 产品的表面粗糙度Ra之数值应不大于0.4μm ,头部内刃面应不大于0.8μm. 产品的耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中沸水试验法b级的要求。 产品的刃口微锐,无锋刃,卷口,缺口。 产品装配结构头部与柄部的连接应牢固，能经受294N的拉力而不松动。
（十） | 眼用手术剪（20把）
10.1.1 | 产品应以GB/T1220中规定的4Cr13或3Cr13Mo材料制成，经热处理头部的硬度 为50HRC-58HRC，左右两片之差不大于4HRC。产品表面应经过电镀铬处理。 产品的螺钉应牢固地固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。 产品刃口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡往现象。 产品开闭应灵活，刃口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处。 产品剪切应顺利，不应有明显变形、裂纹现象。 产品外表面的耐腐蚀性能应达到YY0T0149中沸水试验法B级的规定 产品外表应无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。
（十一） | 持针钳（20把）
11.1.1 | 持针钳应有良好的弹性和牢固性、有良好的夹持功能。 持针钳经热处理头部的硬度应大于48HRC、柄部应大于40HRC，两片相差不大于4HRC。产品表面应经电镀铬处理。 持针钳开闭鳃部轻松灵活、不应有卡塞现象。 持针钳应有良好的耐腐蚀性，应达到YY/T0149中规定的外表面B级、鳃部C级。 持针钳可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra之数值不大于：有光亮0.2um，无光亮0.8um。 持针钳左右片应对称、不应有锋棱、毛刺。 持针钳唇头齿、锁止牙应清晰、完整、无锋棱。当尾部相碰或锁止牙锁合时唇头齿前端五分之三齿面应接触。
二 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：两年,三个月内有质量问题包换
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起两年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单 | 备注
1 | 高速手机200把；口腔麻醉注射架40支；剔挖器20支；手术刀柄20支；骨膜剥离器20支；牙龈分离器20支；眼科手术剪20把；持针钳20把；拔牙钳：拔除上颌第三磨牙用（上8）10把；拔除下颌第三磨牙用（下8）10把；拔除上颌双尖牙用（上4、5）10把
2 | 无创牙挺：刃宽：2mm、3mm、4mm、5mm各20把，共计80把 水门汀充填器：一扁一钝40把；两扁30把