## Sheet1
附件1： | 调q激光项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求
1 | 激光波长：1064nm/532nm
2 | 激光介质：Nd:YAG
3 | 开关方式 ：电光调Q开关方式
4 | 光路配置 ：双光路配置 （二个波长各自独立成系统）
5 | 激光模式：平顶帽（光斑均化技术）
6 | 光斑直径 ： Φ1mm-Φ8mm，且连续可调
7 | 重复频率 1064nm 、532nm都达到1-10Hz，且连续可变 重复频率： 1-10Hz，且连续可变
8 | 调Q脉宽 ：7ns±20%
9 | 瞄准光束： 650nm
10 | 能量不稳定度 ： ±5%
11 | 导光方式 ：七关节导光臂（含固定导入节）
12 | 能量复现性： ±5%
13 | 激光能量：1064nm 单脉冲输出:1000mJ ±10%；532nm 单脉冲输出:500mJ ±10%
14 | 激光发散半角： ≤3.5mrad
15 | 保护系统： 断水、过载双重保护
二 | 商务条款
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单 | 备注
1 | 主机 | 一台
2 | 导光臂 | 一支
3 | 脚踏开关 | 一个
4 | 电源线 | 一根
5 | 防护眼镜 | 三副
6 | 钥匙 | 一套