## Sheet1
附件1： | 六分钟步行试验测试系统招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 六分钟步行试验系统 | 一台
心电采集通道：连续实时12通道心电图同步采集和传输；
增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10 mm/mV 、20 mm/mV；
走速：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s；
心率测量范围：10bpm～255bpm±3bpm；
血压参测量范围和精度：收缩压0kPa(0mmHg)～34.67kPa(255mmHg)±0.4kPa (±3mmHg)；
血氧饱和度量测量范围：0%～100%；
脉搏测量范围：10bpm～255bpm；
体温测量范围：25℃～45℃；
呼吸测量范围：4次/分～120次/分；
设备供电：使用最多4节AA电池供电(可使用充电电池)；
采集盒屏幕波形显示：连续实时12通道心电波形，1通道血氧波形；
实时监测参数显示：连续实时心率，血压，血氧饱和度，呼吸，趋势图，和六分钟试验数据表，双计时器，时钟；
在佩戴录入佩戴者信息开始监测后，软件自动记录佩戴者的第一组数据作为静态数据；
在六分钟步行试验中，可以通过通过血压按钮来启动血压测量；
在结束六分钟试验后，软件会自动生成该次测试的报告；
配置： | 一、运动功率车 | 一台
由可控的电磁制动器提供功率负荷；
功率范围0-500W，转速范围0-120RPM，标准转速范围55-65RPM，负荷误差不超过10%；
最小递增功率1W
USB*1，RS232*1；
PC模式：通过PC端心肺软件控制设备运行。
自主模式：通过控制面板控制设备运行。
控制面板为触摸屏
内置5种方案：目标心率，恒定功率，恒定心率，自定义方案和运动处方
功率、转速、脉率、血氧饱和度、目标心率、运动趋势图、运动时长、Mets。
六分钟步行试验系统可做为心电监护设备与功率车连接并将实时心率与血氧显示在踏车触摸屏
| 二、肺功能仪 | 一台
手持式肺功能测量设备
测量参数：测量最大呼气流量(PEF)、一秒用力呼气量(FEV1)
传输方式：同时支持 USB2.0 和蓝牙 BLE4.0
应用软件具有完善的用户管理系统、数据管理系统和图表管理系统，可提供患者 1秒用力呼气量、最大呼气流量测量参数的显示、记录；并能打印和存储，且存储不限量 量、最大呼气流量测量参数的显示、记录；并能打印和存储，且存储不限量
容量范围：0 L ~9.0L；
容量精度：3%或 0.05L，取最大值
气流速率范围：0 L/min～840L/min；
气流速率精度：5%或 12L/min,取最大值
可升级为完整版运动心肺测试系统，提供注册证与彩页或技术方案佐证
二 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：五年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单 | 备注
1 | 六分钟步行试验系统*1套
2 | USB蓝牙接收器*1根
3 | 动态多参数遥测监护仪*1台
4 | 血氧探头*1个
5 | 心电导联线*1条
6 | 血压袖带*1条
3 | 体温探头*1条
4 | 推车*1台
5 | 工作站*1台
9 | 运动功率车*1台
10 | 肺功能仪主机*1台
为落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），本项目对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于未预留份额专门面向中小企业采购的项目）