## Sheet1
附件1 | 便携式负压治疗仪招标需求及评审规则
| 技术参数/服务需求 |  | 备注
| 便携式负压治疗仪 |  | 4台
1 | 结构组成：主机、引流瓶、吸引装置、电源适配器
2 | 同时具备持续吸引和间歇吸引工作模式
3 | 运行时间：1~99min范围内可设，定时误差±10%
4 | 负压值范围：0kpa~35kpa，允差为±4kpa
5 | 极限负压值：≤39kpa
6 | 产品净重：≤3300克
7 | 气体流量值15L/min
二 | 商务条款 |  | 备注
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满一年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 评审规则（总分30）
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（9分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分 | 9
（二）技术评分（18分）
1 | 断电后电池可运行3小时得1分，每多1小时加1分，最高得5分。评审依据：提供产品白皮书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 5
2 | 设备配有背带以方便患者随身携带下床活动，具备得4分。评审依据：提供产品白皮书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 4
3 | 气体流量值每减少1L/min加0.5分，最高得3分。评审依据：提供产品白皮书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 3
4 | 具有防溢流装置、欠压、低电压提示功能，每具备一个得2分，最高6分。评审依据：提供产品白皮书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 6
（二）商务评分（3分）
1 | 售后服务：承诺在仪器设备出现故障时，能在24小时内提出解决方案并上门服务。评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，满足得3分，不符合要求者不得分。 | 3