|  |
| --- |
| **附件1：** **硬性膀胱镜（配医用灌注泵）项目招标需求** |
| **一** | **技术参数/服务需求** |
| （一） | 膀胱镜(一套） |
| 1 | 视 向 角：0°、30°、70° |
| 2 | 视场角:≥60° |
| 3 | 镜管直径：φ4.0mm |
| 4 | 光学镜的有效景深范围：3mm～50mm |
| 5 | 工作长度:≥300mm |
| 6 | 导向器自锁装置,分体式 |
| 7 | 全医用不锈钢 |
| 8 | 镜鞘：F16、F18、F21、F24可选  |
| 9 | 镜鞘长度：230mm |
| 10 | 钳子直径：φ2.4 mm |
| 11 | 可高温高压消毒 |
| （二） | 加压器（一套） |
| 1 | 输入电压和频率:220V 50Hz |
| 2 | 输入功率: ≥80W |
| 3 | 防电击类型:I类 |
| 4 | 防电击的程度:具有BF型 |
| 5 | 对有害进液的防护程度:普通设备(不防进液的封闭设备) |
| 6 | 按工作制式分:连续运行 |
| 7 | 最大流量：≥0.5L/min（液体） |
| 8 | 流量调节范围: 0～2200ml/min |
| 9 | 压力调节范围:0～250mmHg可调 |
| 10 | 操作温度:+10℃～+40℃ |
| 11 | 湿度:30%～75% |
| **二** | **商务条款** |
| 1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| 2 | 质保期：整机质保三年 |
| 3 | 售后服务：签订合同后30日内到货1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期；2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| 5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| 6 | 验收方法：一次性验收 |
| 7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| **三** | **配置清单（单台）** | **数量** |
| （一） | 尿道膀胱镜 | 　 |
| 1 | 0° 内窥镜 | 1支 |
| 2 | 30°内窥镜 | 1支 |
| 3 | 70°内窥镜 | 1支 |
| 4 | 镜鞘及闭孔器 | 2支 |
| 5 | 操作器 | 1支 |
| 6 | 软性活检钳 | 1把 |
| 7 | 软性异物钳 | 1把 |
| 8 | 单插管镜桥 | 1支 |
| 9 | 进水接头 | 1只 |
| 10 | 密 封 帽 | 10粒 |
| 11 | 清 洗 刷 | 1支 |
| （二） | 加压器 |  |
| 1 | 加压器（蠕动泵） | 1台 |
| 2 | 传感器 | 1套 |
| 3 | 短穿刺针 | 1根 |
| 4 | 灌注管路 | 1套 |
| **四** | **评审规则（总分10）** |
| 评分点 | 评分细则 | 分值 |
| （一）价格评分（3分） | 　 |
| 评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | 3分 |
| （二）技术评分（6分） | 符合性审查 |
| 　 | 投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。 评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离）说明表”。注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。 |
| （一） | 尿道膀胱镜 | 分值 |
| 1 | 投标人满足：内窥镜视场中心分辨率r.(d)≥3.484C/° 评审依据：提供检查报告或厂家白皮书，并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 3分 |
| （二） | 加压器 | 　 |
| 1 | 投标人满足：有独立的压力传感器附件，无需更换压力感应膜。 评审依据：提供检查报告或厂家白皮书，并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 3分 |
| （三）商务评分（1分） | 　 |
| 1 | 质保承诺：质保3年，得0.5分；不符合要求者不得分，满分0.5分。评审依据：提供售后服务承诺函并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.5分 |
| 2 | 售后服务承诺：（1）设备出现故障时，提出解决方案并上门服务，12～24小时内（含12小时），得0.05分；6～12小时内（含6小时），得0.1分；6小时内得0.25分.（2）维修时提供备用机，得0.25分；不提供备用机不得分。评审依据：提供售后服务承诺函并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.5分 |